- 询价通知书

项目名称：生物安全柜安全检测

采 购 人：重庆市公共卫生医疗救治中心

- 2017年7月24日

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	1

第二篇  供应商须知	2

第三篇  采购项目要求	8

第四篇   商务要求	10

第五篇   询价采购响应文件格式要求	16

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆市公共卫生医疗救治中心根据重庆市财政局政府采购处下发的政府采购实施细则，对生物安全柜安全检测进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加报价。

一、询价采购内容

| 服务项目 | 单位 | 数量 | 最高限价 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 歌乐山院区生物安全柜安全检测 | 台 | 9 | 22500元 | 重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号 |
| 平顶山院区生物安全柜安全检测 | 台 | 3 | 7500元 | 重庆市沙坪坝区小龙坎黄桷湾1号 |

二、询价采购时间、地点

1.询价文件发出时间：2017年 7月24日时至2017年7月 27日（节假日除外，工作时间）。

2.询价文件下载：重庆市公共卫生医疗救治中心官网（http://www.cqgwzx.com/）下载

3.询价方式：本项目通过书面报价。

4.递交方式：直接递交或通过快递邮寄。

5.递交地点：重庆市公共卫生医学歌乐山院区装备科办公室（重庆市沙坪坝歌乐山保育路109号）

6.递交询价文件截止时间： 2017年7月 27日下午17:00（北京时间）。

7.项目开标时间：另行通知（见官网:http://www.cqgwzx.com/）。

8.联系方式：

联系人：李建华  电话： 023-65500157

## 第二篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、供应商资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商。

（一）合格的供应商应符合下列基本条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：

1、CMA中国计量认证书或实验室CANS认证

2、CMA中国计量认证书附表或实验室CANS认证附表中包含本次检测的项目。

### 三、询价通知书

1、询价通知书由询价采购邀请书、供应商须知、采购项目名称数量及技术要求、商务要求和响应文件格式要求五部分组成。

2、我院对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

3、询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向重庆市公共卫生医疗救治中心要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、报价要求

1、书面响应文件由以下部分组成，包括：

（1）公司概况

（2）报价函

（3）服务技术参数、服务明细报价

（4）商务条款承诺

（5）其它优惠承诺

（6）法定代表人身份证明

（7）法定代表人授权委托书

（8）供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

（9）CMA中国计量认证书或实验室CANS认证

（10）CMA中国计量认证书附表或实验室CANS认证附表

2、提交响应文件的份数和签署

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

（2）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签名并盖公章，正本的每一页均应由询价人法人或授权代表签字或盖章。

3.响应文件的递交

（1）响应文件的密封与标记

响应文件应装订成册，正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并加盖公章或法人授权代表签字。

（2）响应文件投递截止时间：参阅第一篇询价采购时间、地点。

### 五、响应报价

1.本项目报价以人民币报价。

2.为闭口价，并且只能提供一个报价或竞标方案。竞标价应为询价服务所有项目的完整报价，价格包括：检测费、检测设备费、人工费等所有费用。

3.本项目报价最高限价：按第三篇采购项目需求内容各分包要求最高限价执行，报价超过最高限价的为无效报价。

### 六、评审办法

1、评审标准

本项目供应商的响应文件不得有任一项应答低于询价通知书要求，否则将为无效报价。

2、成交原则

采购人根据质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

3、供应商或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件或超出营业执照规定的营业范围。

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定格式签字、盖章。

（3）响应文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）货物单价高于采购最高限制单价的。

（5）每个分包出现多个报价或响应方案。

（6）不符合本询价文件第二篇第二条“供应商资质”要求的内容。

（7）采购的货物属于协议货物，单价高于限定的协议价格的。

（8）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（9）响应文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

4、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 七、成交通知

1、成交结果将在重庆市公共卫生医疗救治中心官网（http://www.cqgwzx.com/）公示。

2、公示结束后，采购人以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。

### 八、签订合同

1.成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

2.询价采购文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3.如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其成交资格。

4、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、服务项目、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

## 第三篇  采购项目要求

### 一、检测项目及要求

检测技术指标严格遵照YY0569-2011 《Ⅱ级生物安全柜》标准，每台生物安全柜检测项目一致，并按照YY0569-2011 《Ⅱ级生物安全柜》标准检测，并出具检测报告，需检测的项目如下：

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 检测技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 柜体无明显划伤、锈斑、压痕、表面光洁、外形平整 | YY0569第5.1条 |
| 2 | 高效过滤器的完整性 | 可扫描检测过滤器任何点的漏过率不超过0.01%； 不可扫描检测过滤器检测点的漏过率不超过0.005%。 | YY0569第5.4.2.1或5.4.2.2条 |
| 3 | 气流模式 | 工作区气流向下，不产生气流漩涡、无向上气流，无气流盲点；气流不能逸出柜外；前窗开口整个周边气流向内流动，无逸出；流入气流流经前部格栅而不进入工作区。 | YY0569第5.4.9.1和5.4.9.2条 |
| 4 | 流入气流平均流速 | ⅡA2、ⅡB2的流入气流平均流速应符合铭牌标注的风速值±0.025m/（不低于0.5m/s）；每米宽度的流入气流流量不低于0.1m3/s。 | YY0569第5.4.8条 |
| 5 | 垂直下降气流平均流速 | 下降气流应在铭牌标注的风速±0.025m/s内，但必须在0.25m/s~0.5m/s范围内。均匀下降气流的所有测量点风速与平均风速的偏差在20%或±0.08m/s内；非均匀下降气流时，铭牌标注的小区域内的所有测量点风速与区域内平均风速的偏差在20%或±0.08m/s内。 | YY0569第5.4.7条 |
| 6 | 照度 | 安全柜的台面的平均照度不低于650Lx,每个测量点不低于430Lx。 | YY0569第5.4.4条 |
| 7 | 紫外灯强度 | 幅射强度不低于400mW/m2。 | YY0569第5.4.14条 |
| 8 | 噪声 | 安全柜的噪声应不超过67dB(A) | YY0569第5.4.3条 |

### 二、检测要求

1、检测仪器设备要求提供2017年质量检测报告（复印件）

2、检测过程需有医学装备科人员和使用科室人员参与。

3、若检测中因某一台设备故障导致检测通不过，该故障采购人认为有修复价值，要求该设备本次不出具报告，待该设备修复后再检测一次，并出具检查报告。第二次检测仅付人工费，且人工总费用不高于500元。

### 第四篇   商务要求

### 一、实施时间

- 采购合同签订之日起15个日历日内完成检测并出具检测报告。

### 二、实施地点

重庆市公共卫生医疗救治中心（歌乐山院区和平顶山院区）。

### 三、报价范围

报价为人民币报价，包含：检测费、检测设备运输费（含装卸费）、安装调试费、税费、检测报告费等到采购人指定地点的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 四、服务验收

1.验收项目包括：每台生物安全柜遵照YY0569-2011 《Ⅱ级生物安全柜》标准，按照检测项目逐项检测，并出具检测报告。

2.按照国家及行业相关标准由需方进行验收（按合同有关条款执行），如验收时服务达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.验收完毕后，买卖双方签字后认可。

### 五、合同的签订及合同格式

- 询价采购结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与采购人签订书面合同。原则上成交公示结束后10个工作日内完成合同签定。合同格式见本篇附页。

- 六、付款方式

设备检测完毕，经综合验收合格，出具检测报告后，支付货款的100%。

七、合同付款单位

合同付款单位为：重庆市公共卫生医疗救治中心

八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 第五篇   询价采购响应文件格式要求

- 报价函

- 服务技术参数、服务明细报价

- 服务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

8、相关的资质证明（包括授权文件、业绩证明等）。

9 、CMA中国计量认证书或实验室CANS认证

10、CMA中国计量认证书附表或实验室CANS认证附表